HDW-A03智能数字放大器调试说明

电源两级双重稳压，确保即使在严酷环境的电源干扰下，也能正常稳定工作

输入输出特性：

输入负载：	1个350欧姆阻抗的桥式传感器；

12v供电可以驱动4只

输入电压：	12～24V@（4～20mA，0～5V），15～24V@（0～10V）；

输出负载：	电压输出：	≥10KΩ；

电流输出：	≤（ 供电电压 –  6 ）×50，单位：Ω（欧姆）；

输出线性：	优于0.05%（0.5‰）；

输出纹波：	≤5mVp-p；

输出范围：	4~20mA：	至少2～23mA；

0～5V：		至少－0.3～5.3V；

0～10V：	至少－0.6～10.6V；

整机温漂：	≤80PPM/℃（0～40℃）；

≤150PPM/℃（-20～60℃）；

综合精度：	优于0.2%。

标定零点：

按住“K2”键3秒以上，等到显示LED从原来的间隔3秒闪烁亮一次变成长亮大约2秒，然后短暂熄灭一次的循环时松手，进入标定零点；

保持秤台和传感器的稳定，同时用万用表监测输出模拟量，并使用按键调节模拟量到所需的数值（按键功能表参考：调试按键功能表）。

然后停止按键操作，继续保持秤台和传感器的稳定，20秒后，显示LED会长亮2秒，然后恢复常态的间隔3秒闪烁1次的状态，标定零点成功，并被永久保存到变送器芯片内。

标定负载：

先在传感器或秤台上放置用于标定的负载（如砝码），并保持传感器和秤台的稳定。

按住“K1”键3秒以上，等到显示LED从原来的间隔3秒闪烁亮一次变成快速闪烁时（亮0.1秒，然后灭0.1秒的快速循环）松手，进入标定负载。

同时用万用表监测输出模拟量，并使用按键调节模拟量到与负载相对应的数值（按键功能表参考：调试按键功能表）。

然后停止按键操作，继续保持秤台和传感器的稳定，20秒后，显示LED会长亮2秒，然后恢复常态的间隔3秒闪烁1次的状态，标定负载成功，并被永久保存到变送器芯片内。

★  调节速度加速：标定负载时，若感觉按住按键进行连加或连减的速度还是太慢，可以在进入连加或连减状态（观测此时万用表的读数变化）后，再按边上的另一个按键，即可使当前的连加或连减速度加速10倍，方便在当前读数与目标要求差距太大的时候快速调节到位，节约调节时间。

- 友情提醒：标定负载和标定零点不一定需要同时连续进行，但建议在标定零点之后，在标定负载之前，秤台或传感器不要移动，以免影响标定精度。

- 友情提醒：为保证输出精度，标定负载请尽量选择满量程或接近满量程。

| 按键操作 | 实现功能 |
| --- | --- |
| 按K1一次 | 模拟量输出减小一点 |
| 按住K1不放 | 模拟量输出信号连续减小 |
| 按K2一次 | 模拟量输出增加一点 |
| 按住K2不放 | 模拟量输出信号连续增加 |

调试按键功能表

LED状态指示：

1）间隔3秒LED闪亮一次（亮的时间很短，0.1秒）————正常工作状态；

2）快速闪烁（亮0.1秒，灭0.1秒的快速循环）——————标定负载状态；

3）间隔3秒LED灭一次（亮1.9秒，灭0.1秒）——————标定零点状态；

4）始终不亮————电路故障（更换）；

5）中速闪烁（亮0.5秒，灭0.5秒，闹钟的方式）————传感器故障，零点偏小太多（更换传感器）；

6）慢速闪烁（亮2秒，灭2秒）————传感器故障，零点偏大太多（更换传感器）；

7）持续点亮————传感器连接错误或损坏（更换传感器）；

接线示意图如右：

12～24V+：	外部输入电源正极；

OUT：		模拟量信号输出；

GND：		外部输入电源负极

E+：		传感器激励电压正；

E－：		传感器激励电压负；

S+：		传感器信号正；

S－：		传感器信号负；

调试提示：

- 对于0-5V或0-10V电压型输出的应用，为避免输入电源负极传输线压降的影响，对输入电源负极（电源地）和电压输出的信号地，使用两条电线，接在同一个接线端子上，在用户检测端分开（参考上图），若共用一条线，会导致电压模拟量输出信号精度大幅度下降，甚至误差大到无法应用；

- 标定负载重量、模拟量输出范围、标定时模拟量输出设定的计算方法：

假设：秤的最大称量是100kg，标定时所使用的负载是25kg砝码，模拟量输出是4～20mA，那么标定负载时，模拟量输出 =

模拟量最小值 +（ 模拟量最大值 － 模拟量最小值 ）× 负载重量 ÷ 秤的最大称量

= 4  +（ 20 － 4 ）× 25 ÷ 100

= 8 mA

技术支持：0757-2230096

佛山市贺迪传感仪器有限公司